附件一：设备参数

一、全自动血液细胞分析仪招标参数（2台）

- 1、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

- 2、检测参数：≥28项可报告参数，三维散点图≥1个。

- 3、研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等。

- 4、检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式。

- 5、样本添加：可随时添加样本。

- 6、进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险。

- 7、进样器容量：≥40个。

- 8、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。

- 9、样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl。

- 10、检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时。

- 11、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。

- 12、线性范围：WBC：0～400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0～250g/L，CRP：0.3～300mg/L。

- 13、操作系统：全中文操作分析报告软件。

- 14、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧。

- 15、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。

- 16、投标厂家的仪器的血球质控品、校准品均获得FDA认证，保证其溯源性和准确性得到更严格的法规验证。

- 17、所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

二、全自动血液细胞分析仪招标参数（2台）

- 1、检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

- 2、报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥2个，体液分析报告参数≥7个。

- 3、★单机检测速度：CBC＋DIFF ≥110个样本/小时。

- 4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样。

- 5、用血量：末梢全血检测CDR+CRP用血量≤40μl。

- 6、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能。

- 7、末梢血自动批量检测功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检。

- 8、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

- 9、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

- 10、配备原厂中文报告及数据处理系统。

- 11、血液分析仪主机自带大屏幕彩色液晶触摸屏。

- 12、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。

- 13、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

14、SAA线性范围：5~300mg/L。

15、拓展功能：所投机型可与同一品牌推片染色机、阅片机连接成血液分析流水线。

16、所投产品型号需在全国卫生部室间质评项目中的“全血细胞技术专业”以及“特殊蛋白专业CRP项目“具备单独的型号分组，且都需满足实验室家数≥5家。

注：1、以上技术参数中如有涉及专有型号及品牌的特定描述，该型号及品牌不具有限制，申请人所投产品的技术参数满足或优于该参数即可。

2、相同功能的产品有多个名称（不同生产厂家对同一功能的产品取不同名称的情况），本项目对产品名称不做强制性要求，只要提供符合技术参数和使用要求的产品即可。